{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":6,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[5,0,68,0],[5,1,68,1],[5,5,68,5],[69,2,69,4],[70,2,70,4],[71,2,71,4],[72,2,72,4],[73,2,73,4],[74,0,74,5],[75,0,75,4]]}
["电子内窥镜图像处理器市场竞价需求应答表"]
["响应产品名称：",null,"响应产品生产厂家：","规格型号：",null,"是否进口："]
["评分因素及分值","评分标准","首次报价（单价/元）","最终报价（单价/元）",null,"竞价最终报价得分"]
["报价\n30分","满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100"]
["评分因素及分值","评分标准","竞价需求明细","实际响应明细","响应/偏离","竞价需求响应得分"]
["市场竞价需求\n34分","完全符合“▲”条款得20分每偏离一项扣2分，如偏离≥10项的，此项得0分。\n\n完全符合非“▲”条款得14分；每偏离1项扣1分，如偏离≥14项的，此项得0分。\n\n带“*”条款为实质性需求，不得偏离","▲1：兼容自身13.3寸触摸屏，且可外连12寸-55寸的监视器；"]
[null,null,"2：视频输出分辨率1920×1080"]
[null,null,"▲3：具有图像调节功能:a.降噪：通过图像处理校正噪点"]
[null,null,"4：具有图像冻结功能，可创建动态图像的静止画面"]
[null,null,"5：具有电子变焦功能，可对图像进行1.0倍、1.5倍、2.0倍放大"]
[null,null,"▲6：具有拍照和录像功能，通过自身自带的USB接口，可连接U盘，将所拍摄的照片以jpg格式保存，视频以mp4的格式保存"]
[null,null,"7：WIFI无线传输距离：无障碍条件下，无线传输距离50m，±（-10%），上限不计。"]
[null,null,"8：电池带载时间：电池电量可连续工作时间约3小时"]
[null,null,"9：与图像处理器配合使用，适用于胰胆系统、阑尾腔的观察、诊断和治疗中成像"]
[null,null,"10：独立注水通道≥2个。"]
[null,null,"▲11：工作通道≥1.2mm，内窥镜前端直径≤11Fr，"]
[null,null,"▲12：插入部外径大小规格≥4种"]
[null,null,"▲13：前端可四向调节，手柄有对应大小方向控制旋钮，带锁定功能。"]
[null,null,"14：可同时实现注水/负压吸引。"]
[null,null,"15：视野角度≥120度。"]
[null,null,"16：视向角0度（直视）"]
[null,null,"17：工作长度≤2200mm"]
[null,null,"▲18：插入部外径≤8.4Fr，工作通道≤1.2mm；插入部外径≤14.7Fr，工作通道≤2.2mm"]
[null,null,"19：全长为700mm-800 mm，工作长度为380mm-400mm；"]
[null,null,"▲20：弯曲部弯曲角度向上≥180°，向下≥180°；"]
[null,null,"▲21：视场角≥120°；"]
[null,null,"▲22：景深0.5～120mm；"]
[null,null,"23：操作部后端具有旋转功能，旋转度数为0~120°；"]
[null,null,"24：插入部具有旋转功能，旋转度数为0~60°"]
[null,null,"3：活检钳"]
[null,null,"3.1：直径：≥0.99mm，钳口外径：≥1.0mm，钳口开度：≥3.9mm，工作长度≤2900mm"]
[null,null,"3.2：钳头类型具备鳄口/平口、有针/无针"]
[null,null,"4：网篮"]
[null,null,"4.1：插入部直径≤1.65mm，网篮开幅≤20mm，工作长度≤2900mm"]
[]
[null,null,"配置清单："]
[null,null,"电子内窥镜图像处理器1台   "]
[null,null,"一次性使用成像导管1根   "]
[null,null,"一次性使用电子胆道成像导管1根   "]
[null,null,"一次性使用内窥镜活检钳1根"]
[null,null,"一次性使用取石网篮1根   "]
[null,null,"注水泵1台"]
[null,null,"信号转换器1台"]
[null,null,"电源电缆包1套   "]
{"$rows_empty":24}
[null,null,"25：*整机质保≥5年",null,"响应"]
["评分因素及分值","评分标准","类似业绩明细",null,null,"类似项目业绩得分"]
["类似项目业绩\n4分","自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分4分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。"]
["评分因素及分值","评分标准","实际售后服务方案",null,null,"竞价售后服务得分"]
["售后服务方案\n32分","售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。"]
["供应商授权人：","联系方式：","供应商名称：",null,null,"市场竞价综合得分："]
["采购小组成员"]
["业务需求采购代表签字：",{"$nulls":4},"招标办代表签字："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}